## 封面
单元测试用例&测试记录表
产品名称 | 产前超声医学图像处理软件
产品版本 | V_0.8
文件编号 | AYJ/QR730-001
版本号 | A/0
生效日期 | 2019年9月25日
页数 | 共 4 页
编制
审核
批准

## 修改履历
修改日期 | 修订内容 | 修订前版本 | 备注
2019.10.12 | V_0.8版本的单元测试用例 | /
2019.12.12 | V_0.8版本的单元测试记录 | A/0

## 测试用例
单元测试用例及测试记录
产品名称 |  | 产前超声医学图像处理软件 |  | 完整版本 |  | V_0.8.0.0117 |  | 测试记录
语句覆盖 |  |  |  | 测试用例 |  |  |  | 第1轮测试结果 |  |  | 第2轮测试结果 |  |  | 备注
序号 | 需求编号 | 所属模块 | 代码或接口 | 测试用例输入 | 输出 | 取值 | 覆盖路径 | 实际结果 | 状态 | 测试人员 | 实际结果 | 状态 | 测试人员
UT-01 | XSR005 | 系统设置模块 | bool LPMLicense::licenceIsLegal(const QString & license, const QString & publicKey) | license,publicKey | bool | license.size=[0, 1000] publicKey.size=[0, 1000] | [0, 1000] | FALSE | 通过 | 吴杰林 | FALSE | 通过 | 吴杰林
UT-02 | XSR006 | 系统设置模块 | bool PairingRequest::isPaired(void) | empty | bool | - - | 未配对 | FALSE | 通过 | 吴杰林 | FALSE | 通过 | 吴杰林
UT-03 | XSR016 XSR017 XSR031 | 系统设置模块 | bool SettingRequest::beginUpdateDirectorKey(void) | empty | bool | - - | 插入主任密钥 | TRUE | 通过 | 吴杰林 | TRUE | 通过 | 吴杰林
[7 empty] | 未插入主任密钥 | FALSE | 通过 | 吴杰林 | FALSE | 通过 | 吴杰林
UT-04 | XSR024 XSR037 | 系统设置模块 | QJsonObject SysLogger::getLogList(int page, int limit, qint64 time) | page,limit,time | QJsonObject | page=[0,10] limit=[0,10] time=[0,1619751334] | page=[0,10] limit=[0,10] time=[0,1619751334] | QJsonObject | 通过 | 吴杰林 | QJsonObject | 通过 | 吴杰林
UT-05 | XSR011 | 系统设置模块 | void ClientAuthRequest::licensing(const QJsonObject& obj) | obj | empty | 可扩展json格式 | UKey值合法 | TRUE | 通过 | 吴杰林 | TRUE | 通过 | 吴杰林
[7 empty] | 授权码合法 | TRUE | 通过 | 吴杰林 | TRUE | 通过 | 吴杰林
[7 empty] | JSON格式不合法 | FALSE | 通过 | 吴杰林 | FALSE | 通过 | 吴杰林
UT-06 | XSR035 | 系统设置模块 | void AppGlobal::setLanguage(QString lang) | lang | empty | "en"、"zh" | lang=="en" lang=="zh" | TRUE | 通过 | 吴杰林 | TRUE | 通过 | 吴杰林
UT-07 | XSR011 | 系统设置模块 | void ClientAuthRequest::reauthorize(void) | empty | empty | - - | 重新授权数据异常 | FALSE | 通过 | 吴杰林 | FALSE | 通过 | 吴杰林
[6 empty] | - - | 断网 | TRUE | 不通过 | 吴杰林 | FALSE | 通过 | 吴杰林
[6 empty] | - - | 服务网络或者接口调用失败 | FALSE | 通过 | 吴杰林 | FALSE | 通过 | 吴杰林
UT-08 | XSR012 | 系统设置模块 | void MainCore::setPageType(PageType type) | type | empty | type=[0,10] | type范围0-10 | TRUE | 通过 | 吴杰林 | TRUE | 通过 | 吴杰林
UT-09 | XSR006 | 系统设置模块 | void PairingRequest::pairing(const QString & url) | url | empty | url:合法格式url | url为空 | FALSE | 通过 | 吴杰林 | FALSE | 通过 | 吴杰林
[7 empty] | utl路径合法 | TRUE | 通过 | 吴杰林 | TRUE | 通过 | 吴杰林
[7 empty] | url正常访问 | TRUE | 通过 | 吴杰林 | TRUE | 通过 | 吴杰林
UT-10 | XSR021 | 系统设置模块 | void ScreeningRequest::beginScreeningSetting(void) | 开启检查设置的事务 | empty | 开启检查设置的事务 | 保存当前的事务操作 | TRE | 通过 | 吴杰林 | TRE | 通过 | 吴杰林
[7 empty] | 取消当前的事务操作 | TRE | 通过 | 吴杰林 | TRE | 通过 | 吴杰林
UT-11 | XSR036 | 系统设置模块 | void ScreeningRequest::saveScreeningSetting(bool save, const QJsonArray & screening) | save,screening | empty | save?true:false, screening:可扩展JsonArray格式 | JsonArray格式合法 | TRUE | 通过 | 吴杰林 | TRUE | 通过 | 吴杰林
[7 empty] | save=true:false | TRUE | 通过 | 吴杰林 | TRUE | 通过 | 吴杰林
UT-12 | XSR018 XSR032 | 系统设置模块 | void SettingRequest::changeAuthUkey() | empty | empty | - - | 未插入新Ukey | FALSE | 通过 | 吴杰林 | FALSE | 通过 | 吴杰林
[7 empty] | UKey未初始化 | FALSE | 通过 | 吴杰林 | FALSE | 通过 | 吴杰林
UT-13 | XSR020 XSR034 | 系统设置模块 | void SettingRequest::getSettingInfoFromServer(void) | empty | empty | - - | 服务正常启动 | TRUE | 通过 | 吴杰林 | TRUE | 通过 | 吴杰林
UT-14 | XSR019 XSR033 | 系统设置模块 | void SettingRequest::removePairing(void) | empty | empty | - - | 未插入Ukey | FALSE | 通过 | 吴杰林 | FALSE | 通过 | 吴杰林
[7 empty] | UKey值不合法 | FALSE | 通过 | 吴杰林 | FALSE | 通过 | 吴杰林
UT-15 | XSR007 | 系统设置模块 | void UserManagement::isBoundDirectorKey(void) | empty | empty | 数据库保存DirectorKey数据 | 数据库验证通过 | TRUE | 通过 | 吴杰林 | TRUE | 通过 | 吴杰林
UT-16 | XSR029 | 用户登陆模块 | bool MainCore::shutdownSystem() | empty | bool | - - | 调用系统关闭接口异常 | FALSE | 通过 | 吴杰林 | FALSE | 通过 | 吴杰林
UT-17 | XSR030 | 用户登陆模块 | void MainCore::showAboutUs() | empty | empty | - - | 正常调用服务接口并返回 | FALSE | 通过 | 吴杰林 | FALSE | 通过 | 吴杰林
UT-18 | XSR014 XSR028 | 用户登陆模块 | void UserManagement::beginModifyUserInfos(void) | 开启修改用户信息事务 | empty | 用户修改相关事务 | 用户信息判空 用户信息数据格式正确 | 成功开启 | 通过 | 吴杰林 | 成功开启 | 通过 | 吴杰林
UT-19 | XSR009 | 用户登陆模块 | void UserManagement::changeUserGroup(const QString & userId, UserGroup group) | userId,group | empty | userId !=""&&非特殊字符 group=[1,3] | 用户ID空 | FALSE | 通过 | 吴杰林 | FALSE | 通过 | 吴杰林
[7 empty] | 用户权限范围1~3 | TRUE | 通过 | 吴杰林 | TRUE | 通过 | 吴杰林
UT-20 | XSR009 | 用户登陆模块 | void UserManagement::changeUserName(const QString & userId, const QString & name) | userId, name | empty | userId !=""&&非特殊字符 name !=""&&非特殊字符 | ID判空和格式 | FALSE | 通过 | 吴杰林 | FALSE | 通过 | 吴杰林
[7 empty] | name判空和格式 |  | 通过 | 吴杰林 |  | 通过 | 吴杰林
UT-21 | XSR008 XSR009 | 用户登陆模块 | void UserManagement::createUser(const QString & passwd) | passwd | empty | name:自增用户名 password:九宫格密码 | 密码为空 | FALSE | 通过 | 吴杰林 | FALSE | 通过 | 吴杰林
[7 empty] | 密码长度大于5 | TRUE | 通过 | 吴杰林 | TRUE | 通过 | 吴杰林
UT-22 | XSR010 XSR027 | 用户登陆模块 | void UserManagement::login(const QString & userId, const QString & passwd) | userId, passwd | 异步通知结果 | userId !=""&&非特殊字符 passwd !=""&&非特殊字符 | userId字符串空和格式判断 | FALSE | 通过 | 吴杰林 | FALSE | 通过 | 吴杰林
[7 empty] | pwd字符串空和格式判断 | TRUE | 通过 | 吴杰林 | TRUE | 通过 | 吴杰林
UT-23 | XSR043 | 用户登陆模块 | void UserManagement::loginAdmin(NetReqeuestEnums::REQ_ACTION action, bool isUserLogin) | action, isUserLogin | 异步通知结果 | action = login isUserLogin = true | 账号已经登录 | FALSE | 通过 | 吴杰林 | FALSE | 通过 | 吴杰林
[7 empty] | 账号不存在 | FALSE | 通过 | 吴杰林 | FALSE | 通过 | 吴杰林
UT-24 | XSR022 | 用户登陆模块 | void UserManagement::onLoginUser(NetReqeuestEnums::REQ_ACTION action, const QJsonObject & obj) | action, obj | empty | action = login obj = 返回登录结果的json格式数据 | JSON格式合法 | 登陆成功 | 通过 | 吴杰林 | 登陆成功 | 通过 | 吴杰林
UT-25 | XSR009 | 用户登陆模块 | void UserManagement::removeUser(const QString & userId) | userId | 异步通知结果 | userId !=""&&非特殊字符 | 用户数据不存在 | FALSE | 通过 | 吴杰林 | FALSE | 通过 | 吴杰林
[7 empty] | 用户数据存在 | TRUE | 通过 | 吴杰林 | TRUE | 通过 | 吴杰林
UT-26 | XSR043 | 影像处理模块 | int CasePlayer::pause() | empty | int | - - | 当前是pause状态 | -1 | 通过 | 吴杰林 | -1 | 通过 | 吴杰林
[7 empty] | 当前是paly状态 | 0 | 通过 | 吴杰林 | 0 | 通过 | 吴杰林
UT-27 | XSR043 | 影像处理模块 | int CasePlayer::play() | empty | int | - - | 当前是play状态 | -1 | 通过 | 吴杰林 | -1 | 通过 | 吴杰林
[7 empty] | 当前没有可以play的文件 | -1 | 通过 | 吴杰林 | -1 | 通过 | 吴杰林
[7 empty] | 可以paly的状态 | 0 | 通过 | 吴杰林 | 0 | 通过 | 吴杰林
UT-28 | XSR043 | 影像处理模块 | int CasePlayer::setPlaybackState(int state, bool save) | state, save | int | state=[1,4] | state=[1,4] | 0 | 通过 | 吴杰林 | 0 | 通过 | 吴杰林
UT-29 | XSR043 | 影像处理模块 | int CasePlayer::setPlayTime(int time) | time | int | time=[0,1619751334] | time=[0,视频长度] | 0 | 通过 | 吴杰林 | 0 | 通过 | 吴杰林
UT-30 | XSR026 | 影像处理模块 | int CasePlayer::startPlayCase(const QString & casePath, const QString & json) | casePath, json | int | casePath!="" json!="" | casePath:正确存放路径 json:格式和数据正确 | 0 | 通过 | 吴杰林 | 0 | 通过 | 吴杰林
UT-31 | XSR043 | 影像处理模块 | int CasePlayer::stop() | empty | int | - - | 当前没有play | -1 | 通过 | 吴杰林 | -1 | 通过 | 吴杰林
[7 empty] | 当前是stop | -1 | 通过 | 吴杰林 | -1 | 通过 | 吴杰林
UT-32 | XSR047 | 影像处理模块 | int MainCore::endCase() | empty | int | - - | 结束当前case操作 | 0 | 通过 | 吴杰林 | 0 | 通过 | 吴杰林
UT-33 | XSR045 | 影像处理模块 | int MainCore::grabRenderImage() | empty | int | - - | - - | 0 | 通过 | 吴杰林 | 0 | 通过 | 吴杰林
UT-34 | XSR001 XSR003 XSR004 | 影像处理模块 | int MainCore::init(ChapterModelManager * manager , lpm::IVideoCapturer * exteranl , CasePlayer * player , CaseHistoryListModel * caseHistoryModel , CaseDataManager * caseDataMgr) | manager,exteranl,player ,caseHistoryModel,caseDataMgr | int | manager：ChapterModelManager实例句柄 player：分析实例句柄 caseHistoryModel：历史病例实例句柄 | 传入的实例句柄不能为空 | 0 | 通过 | 吴杰林 | 0 | 通过 | 吴杰林
[9 empty] | 通过 | 吴杰林 |  | 通过 | 吴杰林
[9 empty] | 通过 | 吴杰林 |  | 通过 | 吴杰林
UT-35 | XSR013 | 影像处理模块 | int MainCore::OnStatusCallback(lpm::StatusEvent status) | status | int | status:StatusEvent枚举事件 | 事件回调接口正常调用 | 0 | 通过 | 吴杰林 | 0 | 通过 | 吴杰林
[7 empty] | 事件回调响应失败 | -1 | 通过 | 吴杰林 | -1 | 通过 | 吴杰林
UT-36 | XSR044 | 影像处理模块 | QJsonObject ChapterModelManager::getParentChapterList(int featureId,qreal progressBarLength, int progressBarTime) | featureId,progressBarLength,progressBarTime | QJsonObject | featureId!=""&&非特殊字符gressBarTime:长度 | featureId!=""&&非特殊字符gressBarTime:长度 | QJsonObject | 通过 | 吴杰林 | QJsonObject | 通过 | 吴杰林
UT-37 | XSR025 | 影像处理模块 | void CaseHistoryListModel::getCaseHistoryList(const QString & reqId, qint64 start, qint64 end, bool isSreenShot) | reqId, start, end,isSreenShot | empty | reqId:!=""&&非特殊字符 isSreenShot?true:false | - - | 成功获取历史病例 | 通过 | 吴杰林 | 成功获取历史病例 | 通过 | 吴杰林
UT-38 | XSR038 XSR039 | 影像处理模块 | void CaseHistoryListModel::getCaseTimeLine(uint64_t beginTime, uint64_t endTime, const QList<QString>& screeningIdList, bool isSingle, bool isSplicCase, bool isSreenShot) | beginTime,endTime,screeningIdList,isSingle,isSplicCase,isSreenShot | empty | beginTime和endTime：时间格式 screeningIdList：空或者约定的格式 | beginTime>endTime | FALSE | 通过 | 吴杰林 | FALSE | 通过 | 吴杰林
[7 empty] | screeningIdList格式正确 | TRUE | 通过 | 吴杰林 | TRUE | 通过 | 吴杰林
UT-39 | XSR002 XSR040 XSR041 | 影像处理模块 | void MainCore::beginMultipletsCase(const QJsonObject & caseInfo, const QString & fetusNum, const QString & screeningId) | caseInfo,fetusNum,screeningId | empty | caseInfo:json扩展格式 fetusNum:非空 screeningId:非空 | caseInfo:json扩展格式 fetusNum:非空 screeningId:非空 | 创建失败 | 通过 | 吴杰林 | 创建失败 | 通过 | 吴杰林
[9 empty] | 通过 | 吴杰林 |  | 通过 | 吴杰林
UT-40 | XSR002 XSR040 XSR041 XSR043 | 影像处理模块 | void MainCore::beginSingletonsCase(const QString & screeningId) | screeningId | empty | screeningId: !=""&&非特殊字符 | screeningId数据库中正确存在 | TRUE | 通过 | 吴杰林 | TRUE | 通过 | 吴杰林
UT-41 | XSR002 XSR040 XSR041 | 影像处理模块 | void MainCore::beginSplicingCase(const QJsonObject & caseInfo) | caseInfo |  | caseInfo:json扩展格式 | caseInfo数据格式正确 | TRUE | 通过 | 吴杰林 | TRUE | 通过 | 吴杰林
UT-42 | XSR042 | 影像处理模块 | void MainCore::updateChapterSectionGuide(const QList<int> &planeList,const QList<int> &featureList) | planeList,featureList | - - | planeList：int类型的plane list featureList：int类型的feature list | - - | 切面引导符合预期 | 通过 | 吴杰林 | 切面引导符合预期 | 通过 | 吴杰林
UT-43 | XSR046 | 影像处理模块 | void SettingRequest::getUserSetting() | empty | empty | 获取当前用户的设置相关信息 | 用户信息不存在 | FALSE | 通过 | 吴杰林 | FALSE | 通过 | 吴杰林
[7 empty] | 获取返回数据格式异常 | FALSE | 通过 | 吴杰林 | FALSE | 通过 | 吴杰林
UT-44 | XSR046 | 影像处理模块 | void SettingRequest::saveUserSetting(const QJsonObject & obj) | obj | empty | 保存当前设置相关信息 | 用户信息不存在 | FALSE | 通过 | 吴杰林 | FALSE | 通过 | 吴杰林
[7 empty] | 数据保存到服务数据库异常 | FALSE | 通过 | 吴杰林 | FALSE | 通过 | 吴杰林